## Проект

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года №201

В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года №201 следующие изменения:

в приложении 13 к вышеуказанному постановлению:

– в пункте 9 слова «в том числе туберкулезного,» исключить;

– в пункте 10 слова «в том числе туберкулезные,» исключить;

– в пункте 11 слова «противотуберкулёзных подразделений» заменить словами «отделений для госпитализации пациентов с инфекциями, передающихся воздушным путем»;

– в пункте 12 слово «туберкулезных,» исключить;

– в абзаце пятом пункта 25 слова «и фтизиатрические» исключить;

– в части первой пункта 39 слова «и туберкулезных» исключить;

– в пункте 52:

слова «, в том числе туберкулезных,» исключить;

слова «мокроты на туберкулез» заменить словами «биологических материалов»;

– пункт 119 изложить в следующей редакции:

«119. Перепрофилирование медицинских организаций туберкулезного профиля допускается после проведения обеззараживания  УФ-лампами, проветривания, дезинфекции во всех помещениях после выписки последнего пациента.»;

– пункт 121 изложить в следующей редакции:

«121. В туберкулезном стационаре необходимо предусмотреть наличие боксированных палат для пациентов с туберкулезом легких

бактериологически подтвержденных, вызванным возбудителем с лекарственной устойчивостью.»;

– в пункте 123 слово «множественной» исключить;

– в части первой пункта 124 слово «множественной» исключить;

– пункт 125 исключить;

– пункт 156 дополнить частью второй следующего содержания:

«Помещения для проведения гемодиализа в инфекционных больницах следует размещать смежно с боксами для больных.»;

– в пункте 158 после слов «реанимационном отделении,» дополнить словом «терапевтическом»;

– пункт 159 изложить в следующей редакции:

«Перед получением гемодиализа пациенты должны быть обследованы на гемоконтактные вирусные инфекции (гепатиты В, С и ВИЧ). Для пациентов программного гемодиализа, с хроническими формами инфекционного заболевания, а также для лиц с положительными результатами обследования на маркеры гемоконтактных вирусных инфекций, предусматривается отдельная зона или отдельный зал и оборудование.

В диализном зале для больных с гемоконтактными вирусными инфекциями может быть организовано не более 3 диализных мест, с выделением отдельной медицинской сестры для работы в диализном зале для инфекционных больных.»;

– в пункте 161:

после слова «детоксикации» дополнить словом «крови»;

после слова «кабинета» дополнить словами «или в зале гемодиализа.»;

– дополнить пунктами 161-1, 161-2, 161-3, 161-4, 161-5 следующего содержания:

«1611. Помещения водоподготовки, приготовления и хранения диализных концентратов, хранения ингредиентов для приготовления диализных концентратов размещаются изолировано друг от друга. Все помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.

В диализных залах, в помещении водоподготовки и ремонта диализных аппаратов предусматривается бесперебойная подача очищенной воды и система водоотведения для слива отработанного диализирующего раствора.

Хранение расходных материалов (солей, растворов) осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

1612. Безопасность воды для гемодиализа определяется ее соответствием требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям воды для гемодиализа, установленным в приложении 9 к настоящим санитарным правилам.

Контроль безопасности воды для гемодиализа проводится не реже 1 раза в 6 месяцев в рамках проведения производственного контроля с привлечением испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Производственный контроль качества воды для гемодиализа осуществляет юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию гемодиализного оборудования.

Качество воды контролируется в местах водозабора, после прохождения системы водоочистки и перед поступлением в гемодиализный аппарат.

1613. Перед проведением диализа проверяются срок годности изделий однократного применения (диализатор, колонка, контейнер для крови, магистрали), также убедиться в целости потребительской тары. Не используются изделия однократного применения с поврежденной потребительской тарой, нарушающей их стерильность.

Во время процедуры не используются оборудования, аппараты и приборы, не прошедшие дезинфекцию и стерилизацию.

1614. Подключение сосудов больного к магистралям аппарата производится в асептических условиях. При проведении каждой процедуры диализа для предупреждения контаминации зоны пункции необходимо использовать стерильные клеенки, пеленки.

1615. Матрац на кровати в диализном зале должен быть защищен от попадания в него крови, других биологических жидкостей клеенкой, иным водоустойчивым покрытием. После каждой процедуры диализа на кровати (кресло-кровати) необходимо менять постельное белье. Для подлоктевых полотенец не допускается использование бумажных полотенец. Могут быть использованы многоразовые подлоктевые полотенца для одноразового использования.»;

– в пункте 163 слова «и туберкулезных» исключить;

– в пункте 173 слово «туберкулезных,»;

– в пункте 224 второе предложение исключить;

в приложении 1 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям»::

– пункт 91 изложить в следующей редакции:

«

| 91 | Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры при проведении процедур хронического диализа: Диализный зал пост дежурной медицинской сестры Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры при проведении процедур острого диализа (для взрослых) Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры при проведении процедур острого диализа (для детей до 14 лет включительно) Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры проведении процедур для больных с гемоконтактными вирусными инфекциями | 14,0 не менее 10,0 на каждое диализное место при 2-х и более диализных мест не менее 4,0 (на 1 пост дежурной медицинской сестры до 5 диализных мест) 14,0 на каждое диализное место (на 1 пост дежурной медицинской сестры до 3 диализных мест) 14,0 на каждое диализное место (пост дежурной медицинской сестры на каждое диализное место) 14,0 на каждое диализное место (1 пост дежурной медицинской сестры до 3 диализных мест) |  |
| --- | --- | --- | --- |

»;

– в пункте 92 цифры «10,0» заменить словами «не нормируется»;

– в пункте 93 слова «2,0 на каждое диализное место, но не менее 8,0» заменить словами «не нормируется»;

– в пункте 94 слова «1,5 на каждое диализное место, но не менее 8,0» заменить словами «не нормируется»;

– в пункте 95 цифры «12,0» заменить словами «не нормируется»;

– пункты 108, 131, 150, 163, 173, 217 дополнить словами «с умывальником»;

– дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель

Кабинета Министров

Кыргызской Республики 					    А.У. Жапаров

Приложение

«Приложение 9
к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям»

Безопасность воды для гемодиализа

| Наименование показателя | Значение показателя, мг/ле | Периодич-ность контроля |
| --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число, КОЭ/см3, менее | 100 | Ежемесячно |
| Содержание эндотоксинов, ЕЭ/см3, менее | 0,25 | Ежемесячно |
| Физико-химические показатели |
| Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более | 5,0 |  |
| Массовая концентрация свободного остаточного хлора, мг/дм, не более | 0,5000 | Ежедневно |
| Массовая концентрация хлорамина, мг/дм, не более | 0,1000 | Ежедневно |
| Массовая концентрация кальция, мг/дм, не более | 2,0 | Ежедневно |
| Массовая концентрация калия, мг/дм, не более | 2,0 | Ежедневно |
| Массовая концентрация натрия, мг/дм, не более | 50 | Ежедневно |
| Массовая концентрация магния, мг/дм, не более | 2,0 | Ежедневно |
| Массовая концентрация алюминия, мг/дм, не более | 0,0100 | Ежемесячно |
| Массовая концентрация меди, мг/дм, не более | 0,1000 | Ежемесячно |
| Массовая концентрация свинца, мг/дм, не более | 0,0050 | Ежемесячно |
| Массовая концентрация хрома, мг/дм, не более | 0,0140 | Ежеквар-тально |
| Массовая концентрация сурьмы, мг/дм, не более | 0,0060 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация мышьяка, мг/дм, не более | 0,0050 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация бария, мг/дм, не более | 0,1000 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация бериллия, мг/дм, не более | 0,0004 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация кадмия, мг/дм, не более | 0,0010 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация фторидов, мг/дм, не более | 0,2000 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация ртути, мг/дм, не более | 0,0002 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация нитратов, мг/дм, не более | 2,000 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация селена, мг/дм, не более | 0,0900 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация серебра, мг/дм, не более | 0,0050 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация сульфатов, мг/дм, не более | 100 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация олова, мг/дм, не более | 0,1000 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация цинка, мг/дм, не более | 0,1000 | 1 раз в 6 месяцев |
| Массовая концентрация цианидов, мг/дм, не более | 0,0200 | 1 раз в 6 месяцев |

».